## FOR.SGC.31
| INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES | FOR FOR.SGC.31.
VERSION 6.1
2026-07-30 05:47
PROGRAMA | BACTERIOLOGIA
PRUEBA | Gram Taxonomía y Antibiograma
REACTIVO | Suspensión estabilizada Cepas ATCC resembradas, en un medio líquido con nutrientes adecuados al microorganismo . Este reactivo contiene material infecto contagioso potencialmente peligroso por lo que debe ser manejado con precaucion extrema aplicando las medidas universales de prevencion recomendadas por las agencias internacionales y establecidas formalmente en el laboratorio clinico participante.
FECHA DE ESTUDIO | Analizar al día siguiente de recibir los controles, reporte resultados al terminar el proceso
ESTABILIDAD | Este reactivo se puede enviar a temperatura ambiente ( 25 +/- 10 ºC) No debe llegar congelado.
Tres días a temperatura ambiente. Tres meses si se conserva 5 +/- 3 °c.
PROCESO | El control debe recibir un tratamiento similar al de las muestras de líquidos orgánicos supuestamente
estériles: LCR, Hemocultivo, Ascitis, Pleura, Sinovial, etc.
PRE-ANALITICO | 1.- Dejarlo reposar a temperatura ambiente durante 15 minutos.
2.- Homogeneizar la muestra durante otros 15 minutos
3.- Invertir el vial en forma manual por 5 veces.
3.- Sembrar en los medios en BHI y Tripticasa Soya ( Ruiz Castañeda)
4.- Incubar 24 hrs a 35 grados C.
ANALITICO | 5.- Procesar conforme a las rutinas para microrganismos fastidiosos.
CONFIDENCIALIDAD | 1.- Trasvasar la muestra a un vial idéntico al que utiliza en la rutina de trabajo incluyendo
contenedores, etiquetas, código de barras y un pseudónimo
2.- Manejar la muestra como si se tratara de una muestra de paciente.
REPORTE RESULTADOS | Envíe sus resultados a través de https://qualitat.mx utilizando sus claves y codigos confidenciales
| INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES | FOR FOR.SGC.31.
VERSION 6.1
2023-09-20
PROGRAMA | Hematologia
PRUEBA | Biometría Hematica Completa Automatizada y Diabetes HbA1c
REACTIVO | Suspensión estabilizada de eritrocitos humanos hemolisables, con globulos blancos y plaquetas artificiales, en un medio líquido con estabilizadores y preservativos
FECHA DE ESTUDIO: | Analizar al día siguiente de recibir los controles, reporte resultados antes del viernes
ESTABILIDAD | Este reactivo se puede enviar a temperatura ambiente ( 25 +/- 10 ºC) No debe llegar congelado.
Tres días a temperatura ambiente. Tres meses si se conserva 5 +/- 3 °c. 21 días despues de abrir si se conserva perfectamente cerrado a 5 +/- 3 °c. ¡¡ NO CONGELAR !!
MANEJO | El control debe recibir un tratamiento similar al de las muestras de los pacientes:
PRE-ANALITICO | 1.- Dejarlo reposar a temperatura ambiente durante 15 minutos.
2.- Homogeneizar la muestra durante 15 minutos.
3.- Invertir el vial en forma manual por 5 veces.
CONFIDENCIALIDAD | 1.- Trasvasar la muestra a un vial idéntico al que utiliza en la rutina de trabajo incluyendo
contenedores, etiquetas, código de barras y un pseudónimo
2.- Manejar la muestra como si se tratara de una muestra de paciente.
LIMITACIONES | Este control no esta diseñado para la realizacion de cuentas diferenciales en el microscopio.
REPORTE RESULTADOS | Envíe sus resultados a través de https://qualitat.mx utilizando sus claves y codigos confidenciales
| INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES | FOR FOR.SGC.31.
VERSION 6.1
2023-09-20
PROGRAMA | Coagulacion
PRUEBA | TP, TTP, TT, Fibrinogeno, AT III
REACTIVO | Plasma Humano liofilizado. Contiene estabilizadores y preservativos.
FECHA DE ESTUDIO: | Analizar al día siguiente de recibir los controles, reporte resultados antes del viernes
ESTABILIDAD | Este reactivo se puede enviar a temperatura ambiente ( 25 +/- 10 ºC) No debe llegar congelado.
Una semana a temperatura ambiente antes de abrir. Reconstituir con 1 ml de agua destilada o desionizada utilizando una pipeta volumétrica bien calibrada. La estabilidad es de 2 dias después de su reconstitución si se conserva a 4 grados centígrados
MANEJO | El control debe recibir un tratamiento similar al de las muestras de los pacientes:
PRE-ANALITICO | 1.- Dejarlo reposar a temperatura ambiente durante 15 minutos.
2.- Homogeneizar la muestra durante 15 minutos.
3.- Invertir el vial en forma manual por 5 veces.
CONFIDENCIALIDAD | 1.- Trasvasar la muestra a un vial idéntico al que utiliza en la rutina de trabajo incluyendo
contenedores, etiquetas, código de barras y un pseudónimo
2.- Manejar la muestra como si se tratara de una muestra de paciente.
LIMITACIONES | No utilizar despues de la fecha de caducidad. No utilizar como calibrador. Evite la contaminación.
REPORTE RESULTADOS | Envíe sus resultados a través de https://qualitat.mx utilizando sus claves y codigos confidenciales
| INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES | FOR FOR.SGC.31.
VERSION 6.1
2023-09-20
PROGRAMAS | Bioquimica / Pruebas Especiales
PRUEBAS | Quimica de 34 elementos, Inmunologia, Endocrinologia, Marcadores Tumorales, Farmacología: MDT, TORCH, Perfil de Hematínicos
REACTIVO: EL MISMO SUERO ES UTIL PARA AMBOS PROGRAMAS | Suero humano liofilizado y estabilizado con preservativos en el que además de los constituyentes normales se han adicionado diversos analitos incluyendo sustancias quimicas y drogas terapéuticas.
FECHA DE ESTUDIO: | Analizar al día siguiente de recibir los controles, reporte resultados antes del viernes
ESTABILIDAD | Este reactivo se puede enviar a temperatura ambiente ( 25 +/- 10 ºC) No debe llegar congelado.
Una semana a temperatura ambiente antes de abrir. Un año si se conserva 5 +/- 3 °c, Despues de abrir y reconstituir es estable por 7 días si se conserva perfectamente cerrado a 5 +/- 3 °c. Si se conserva a - 20° C es estable por 20 días.
MANEJO | Reconstituir con el volumen de agua destilada que está impreso en la etiqueta del frasco utilizando una pipeta volumetrica de excelente calidad.
1.- Dejarlo reposar bien tapado a temperatura ambiente durante 20 minutos
2.- Homogeneizar la muestra durante 15 minutos.
3.- Invertir el vial en forma manual por 5 veces.
CONFIDENCIALIDAD | 1.- Trasvasar la muestra a un vial idéntico al que utiliza en la rutina de trabajo incluyendo
contenedores, etiquetas, código de barras y un pseudónimo
2.- Manejar la muestra como si se tratara de una muestra de paciente.
LIMITACIONES | Este control no esta diseñado para calibración
REPORTE RESULTADOS | Envíe sus resultados a través de https://qualitat.mx utilizando sus claves y codigos confidenciales
| INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES | FOR FOR.SGC.31.
VERSION 6.1
2023-09-20
PRUEBA | Examen General de Orina: Análisis fisicoquimico/ DAO
REACTIVO | Orina de origen humano a la que se agregan eritrocitos humanos, leucocitos artificiales, sustancias quimicas diversas, estabilizadores y preservativos.
FECHA DE ESTUDIO: | Analizar al día siguiente de recibir los controles, reporte resultados antes del viernes
ESTABILIDAD | Este reactivo se puede enviar a temperatura ambiente ( 25 +/- 10 ºC) No debe llegar congelado.
Una semana a temperatura ambiente antes de abrir. Un año si se conserva 5 +/- 3 °c, Despues de abrir y reconstituir es estable por 7 días si se conserva perfectamente cerrado a 5 +/- 3 °c. ¡¡ NO CONGELAR !!
MANEJO | 1.- Dejarlo reposar bien tapado a temperatura ambiente durante 20 minutos
2.- Homogeneizar la muestra durante 15 minutos.
3.- Invertir el vial en forma manual por 5 veces.
CONFIDENCIALIDAD | 1.- Trasvasar la muestra a un vial idéntico al que utiliza en la rutina de trabajo incluyendo
contenedores, etiquetas, código de barras y un pseudónimo
2.- Manejar la muestra como si se tratara de una muestra de paciente.
LIMITACIONES | Este control no esta diseñado para calibración
REPORTE RESULTADOS | Envíe sus resultados a través de https://qualitat.mx utilizando sus claves y codigos confidenciales
| INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES | FOR FOR.SGC.31.
VERSION 6.1
2023-09-20
PROGRAMAS | GASOMETRIA + ELECTROLITOS + METABOLITOS
REACTIVO | Solucion hidroelectrolítica amortiguada. Contiene estabilizadores y preservativos.
FECHA DE ESTUDIO | Analizar al día siguiente de recibir los controles, reporte resultados antes del viernes de la misma semana.
ESTABILIDAD | Este reactivo se puede enviar a temperatura ambiente ( 25 +/- 10 ºC) No debe llegar congelado.
Hasta la fecha de expiracion si se almacena entre 2 y 20 °c ¡¡ NO CONGELAR !!
Analizar de inmediato una vez abierto.
MANEJO | 1.- Dejarlo reposar bien tapado a temperatura ambiente durante 4 horas.
2.- Homogeneizar la muestra durante un minuto
3.- Invertir el vial en forma manual por 5 veces.
REPORTE RESULTADOS | Envíe sus resultados a través de https://qualitat.mx utilizando sus claves y codigos confidenciales
| INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES | FOR FOR.SGC.31.
VERSION 6.1
2023-09-20
PROGRAMAS | DETECCION DE VIRUS SANGUINEOS
HBsAg, Anti HB core. Anti HCV, Anti HIV 1/2
REACTIVO | Plasma humano adicionado con proteinas bovinas tratadas quimicamente para lograr su pureza y estabilidad in vitro incluyendo antimicrobianos, preservadores y estabilizadores logrando la inactivacion de los virus potencialmente peligrosos. PRECAUCION: El c
FECHA DE ESTUDIO | Analizar al día siguiente de recibir los controles, reporte resultados antes del viernes de la misma semana.
ESTABILIDAD | Este reactivo se puede enviar a temperatura ambiente ( 25 +/- 10 ºC) No debe llegar congelado.
Hasta la fecha de expiracion si se almacena entre 2 y 8 °c ¡¡ NO CONGELAR !!
Analizar de inmediato. El producto es estable a la temperatura indicada hasta por 60 días despues de abrirlo
MANEJO | 1.- Dejarlo reposar bien tapado a temperatura ambiente durante media horas.
2.- Homogeneizar la muestra durante un minuto
3.- Invertir el vial en forma manual por 5 veces.No mezclar en vortex.
REPORTE RESULTADOS | Envíe sus resultados a través de https://qualitat.mx utilizando sus claves y codigos confidenciales
| INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES | FOR FOR.SGC.31.
VERSION 6.1
2023-09-20
PROGRAMAS | DIABETES MELLITUS: HbA1C.
REACTIVO | Hemoglobina humana liofilizada. Contiene preservativos para incrementar su estabilidad
FECHA DE ESTUDIO | Analizar al día siguiente de recibir los controles, reporte resultados antes del viernes de la misma semana.
ESTABILIDAD | Este reactivo se puede enviar a temperatura ambiente ( 25 +/- 10 ºC) No debe llegar congelado.
El reactivo es estable durante un año se almacena entre 2 y 8 °c
Una vez que se reconstituye el liofilizado es estable por una semana de 2 a 8 ªc
MANEJO | 1.- Reconstituir con pipeta volumétrica 0.5 ml con agua destilada
2.- Tapar nuevamente y dejar reposar durante 10 minutos.
3.- Mezclar suavemente para asegurar que sea homogéneo
REPORTE RESULTADOS | Envíe sus resultados a través de https://qualitat.mx utilizando sus claves y codigos confidenciales